O R D I N

cu privire la aprobarea normei de metrologie legală NML 3-09:2017

„Contoare de gaz cu membrană. Procedura de verificare metrologică”

nr. 178  din  02.10.2017

Monitorul Oficial nr.411-420/2030 din 24.11.2017

* * *

În temeiul art.5 alin.(3), art.6 alin.(3), art.13 alin.(3) din Legea metrologiei nr.19 din 4 martie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.100-105, art.190), pentru asigurarea uniformităţii, legalităţii şi exactităţii măsurărilor în domeniile de interes public pe teritoriul Republicii Moldova,

ORDON:

1. Se aprobă norma de metrologie legală NML 3-09:2017 „Contoare de gaz cu membrană. Procedura de verificare metrologică”, conform anexei la prezentul ordin.

2. Se abrogă documentele normative:

1) RTM NML 3-04:2003 „Contoare de gaz. Condiţii tehnice şi metrologice generale”;

2) RTM NML 3-05:2003 „Contoare de gaz cu pereţi deformabili”, aprobate prin Hotărârea Departamentului Standardizare şi Metrologie nr.1245-M din 5 ianuarie 2003.

3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se plasează pe pagina web a Ministerului Economiei şi Infrastructurii.

4. Se pune în sarcina Institutului Naţional de Metrologie plasarea pe pagina sa web a prezentului ordin şi publicarea acestuia în revista de specialitate „Metrologie”.

| VICEPRIM-MINISTRU, |
| --- |
| MINISTRUL ECONOMIEI ŞI INFRASTRUCTURII | Octavian CALMÎC |
| Nr.178. Chişinău, 2 octombrie 2017. |  |

Anexă

la Ordinul Ministerului Economiei şi Infrastructurii

nr.178 din 02.10.2017

NORMĂ DE METROLOGIE LEGALĂ

NML 3-09:2017 „Contoare de gaz cu membrană. Procedura de verificare metrologică”

I. OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE

1. Prezenta normă de metrologie legală se aplică contoarelor de gaz cu membrană (în continuare – contoare), cu sau fără dispozitive încorporate de conversie a temperaturii, care au un debit minim de funcţionare egal cu 0,016 m3/h.

Prezenta normă de metrologie legală stabileşte procedura de verificare metrologică iniţială, periodică şi după reparare a contoarelor. Se supun verificării metrologice contoarele care au fost aprobate ca model în conformitate cu documentele normative în domeniul metrologiei legale aplicabile şi cele care au fost introduse pe piaţă şi/sau date în folosinţă în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.408 din 16.06.2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare.

II. REFERINŢE

Legea metrologiei nr.19 din 4 martie 2016;

Hotărârea Guvernului nr.408 din 16 iunie 2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare;

RGML 12:2013 „Sistemul naţional de metrologie. Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare legală. Organizarea şi modul de efectuare”, aprobat prin Ordinul Ministerului Economiei nr.226 din 31 decembrie 2013;

SM SR Ghid ISO/CEI 99:2012 „Vocabular internaţional de metrologie. Concepte fundamentale şi generale şi termeni asociaţi (VIM)”, aprobat prin Hotărârea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr.823-ST din 12 decembrie 2012;

SM SR EN 61010-1:2013 „Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator. Partea 1: Cerinţe generale”, aprobat prin Hotărârea Institutului Naţional de Standardizare nr.59 din 1 august 2013;

SM SR EN 1359:2011 „Contoare de gaz. Contoare de gaz cu membrană”, aprobat prin Hotărârea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr.528-ST din 16 martie 2011.

III. TERMINOLOGIE

2. Pentru a interpreta corect prezenta normă de metrologie legală se aplică termenii conform Legii metrologiei nr.19 din 4 martie 2016 şi SM SR Ghid ISO/CEI 99:2012 cu următoarele completări:

Contor de gaz cu membrană – contor volumetric de gaz în care volumul de gaz este măsurat cu ajutorul camerelor de măsurare cu pereţi deformabili;

Debit – volumul de gaz care trece prin contor într-o unitate de timp;

Debit minim – debitul cel mai scăzut, la care contorul furnizează indicaţii, care respectă cerinţele privind erorile maxime tolerate;

Debit maxim – debitul cel mai mare la care contorul furnizează indicaţii, care respectă cerinţele privind erorile maxime tolerate;

Dispozitiv de conversie – dispozitiv, montat pe un contor, care converteşte automat cantitatea măsurată în condiţii de măsurare într-o cantitate în condiţii de bază;

Condiţii de bază – condiţiile specificate la care este convertită cantitatea de fluid măsurată;

Volum – cantitatea de gaz care trece prin contor, fără a ţine seama de timpul de scurgere;

Volum ciclic – volumul de gaz corespunzător unui ciclu de funcţionare, determinat de ansamblul mişcărilor organelor mobile ale contorului, la sfârşitul căruia, toate acestea, cu excepţia dispozitivului integrator şi a transmisiilor intermediare, îşi reiau poziţia iniţială. Acest volum este calculat prin multiplicarea valorii volumului care reprezintă o rotaţie completă a elementului de control sau cu valoarea cea mai mică a unei gradaţii de pe scară, cu raportul de transmitere de la dispozitivul de măsurare la dispozitivul indicator;

Eroarea de indicaţie – diferenţa dintre volumul indicat de contor şi volumul care tranzitează în mod real contorul, raportată la cel de-al doilea volum, exprimată în procente.

IV. OPERAŢII DE VERIFICARE METROLOGICĂ

3. Prezenta normă de metrologie legală se aplică la contoarele de gaz cu pereţi deformabili cu caracteristicile tehnice şi metrologice în conformitate cu SM SR EN 1359:2011 şi RTM NML 3-04:2003. Volumul şi consecutivitatea efectuării operaţiilor în cadrul verificărilor metrologice iniţiale, periodice şi după reparaţie trebuie să corespundă tabelului 1.

| Tabelul 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea operaţiei | Numărul punctului prezentei norme de metrologie legală | Obligativitatea efectuării operaţiei |  |  |
|  |  | iniţială | periodică | după reparare |
| Examinarea aspectului exterior | 14 | da | da | da |
| Verificarea funcţionării contorului | 17 | da | da | da |
| Verificarea etanşeităţii | 18 | da | da | da |
| Determinarea erorii relative | 20 | da | da | da |

4. Operaţiile de verificare metrologică se efectuează de către laboratoarele desemnate conform Legii metrologiei nr.19 din 4 martie 2016 pe domeniul respectiv.

5. În cazul obţinerii rezultatului nesatisfăcător în timpul efectuării uneia din operaţii, verificarea metrologică se întrerupe şi rezultatul verificării se consideră negativ.

6. Perioada de verificare metrologică este stabilită în conformitate cu prevederile Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal.

V. MIJLOACE DE VERIFICARE METROLOGICĂ

7. La efectuarea verificării metrologice trebuie să se utilizeze etaloanele de lucru specificate în tabelul 2.

| Tabelul 2 |  |
| --- | --- |
| Denumirea etalonului de lucru sau dispozitivului auxiliar de măsurare şi caracteristicile metrologice şi tehnice de bază | Interval de măsurare |
| Instalaţie debitmetrică pentru verificarea contoarelor de gaz | (0,016÷160,0) m3/h; |
| Cronometru | 0÷1800 s |
| Mijloace de monitorizare a condiţiilor de mediu | Temperatură: (10÷35) °C Umiditate: (0÷100) % Presiune: (500÷1100) hPa |

8. Incertitudinea globală de determinare a erorilor în condiţii de referinţă trebuie să fie cel mult 1/3 din eroarea maximă tolerată a contorului.

9. Se admite utilizarea altor mijloace de măsurare decât cele menţionate, care după exactitate, caracteristicile tehnice şi metrologice, satisfac cerinţele prezentei norme de metrologie legală şi care au fost supuse etalonării în modul stabilit.

VI. CERINŢE PENTRU CALIFICAREA VERIFICATORILOR METROLOGI

10. La efectuarea lucrărilor de verificare metrologică se admit persoane cu competenţa demonstrată pentru domeniul dat de măsurări.

VII. SECURITATEA LA EFECTUAREA VERIFICĂRILOR

11. La efectuarea verificării metrologice trebuie să se respecte regulile de securitate în laborator în corespundere cu SM SR EN 61010-1:2013.

VIII. CONDIŢII DE VERIFICARE METROLOGICĂ

12. În timpul efectuării verificării metrologice trebuie să se respecte următoarele condiţii:

1) temperatura mediului ambiant, °C 15,0 ÷ 25,0

2) umiditatea relativă a aerului, % 30,0 ÷ 80,0

3) presiunea atmosferică, hPa 840 ÷ 1060

4) temperatura mediului ambiant din laborator nu trebuie sa se modifice în timpul verificării cu mai mult de ±1°C;

5) temperatura medie din laborator nu trebuie sa se modifice cu mai mult de 4°C în 12 ore si nici mai mult de 1°C pe oră;

6) absenţa vibraţiilor mecanice vizibile.

IX. PREGĂTIREA PENTRU VERIFICAREA METROLOGICĂ

13. Pentru stabilizarea termică a contorului la temperatura de verificare din laborator, înainte de efectuarea verificării metrologice, acesta se plasează în laboratorul de verificare metrologică cu minim 5 ore înainte de începerea efectuării măsurărilor.

X. EFECTUAREA VERIFICĂRII METROLOGICE

14. La efectuarea verificării aspectului exterior trebuie să se stabilească corespunderea următoarelor condiţii:

1) contorul trebuie să fie integru, fără deteriorări (defecţiuni) mecanice;

2) indicaţiile mecanismului de afişare trebuie să fie lizibile şi uşor citabile;

3) pe placa cu inscripţii sau pe cadranul dispozitivului de afişare, trebuie să fie marcate cel puţin următoarele informaţii:

a) marcajul aprobării de model sau marcajul CE însoţit de marcajul metrologic suplimentar;

b) marca de identificare sau numele producătorului;

c) seria şi anul de fabricaţie al contorului;

d) debitul maxim, Qmax (m3/h);

e) debitul minim, Qmin (m3/h);

f) presiunea maximă de lucru, Pmax;

g) valoarea nominală a volumului ciclic V (dm3);

Aceste inscripţii trebuie să fie clare şi vizibile.

15. Rezultatele verificării aspectului exterior se consideră satisfăcătoare, dacă contorul corespunde cerinţelor enumerate în punctul 14.

16. Contorul se montează pe instalaţie, respectând direcţia de curgere a gazului indicată pe contor.

17. Prin contorul supus verificării se tranzitează o cantitate de aer de verificare egală cu cel puţin 50 volume ciclice la un debit egal cu Qmax, pentru a asigura funcţionalitatea contorului.

18. Verificarea etanşeităţii:

1) Se creează debitul maxim care este indicat pe contoarele supuse verificării;

2) Se închid robinetele astfel ca să fie împiedicată trecerea aerului prin contor, astfel ca sursa fiind doar pompa vacuum (aspirator);

3) Ansamblul instalaţie-contor este etanş dacă timp de 60÷90 s, indicaţiile contoarelor nu se modifică.

În cazul depistării scurgerilor este necesar de identificat şi neutralizat locul scurgerii. Dacă problema nu este înlăturată, măsurările vor fi sistate şi repetate doar după înlăturarea neconformităţilor.

19. Efectuarea măsurărilor:

1) Verificarea metrologică are loc la următoarele debite: Qmin; 0,2Qmax; Qmax. Debitul real al regimului de verificare poate să devieze de la valoarea nominală nu mai mult de: pentru Qmin= +5%, pentru 0,2Qmax= ±5%, pentru Qmax= -5%.

2) Verificarea metrologică a contorului la fiecare debit trebuie să fie efectuată cu un volum minim de aer egal cu 10 volume ciclice ale contorului şi să dureze nu mai puţin de 90 sec.

20. Determinarea erorii relative:

1) Eroarea relativă se calculează ca diferenţa dintre volumul indicat de contor şi volumul care tranzitează în mod real contorul, raportată la cel de-al doilea volum, exprimată în procente:

(1)

Unde:

Vi – volumul indicat de contor;

Vc – volumul care tranzitează în mod real contorul.

2) La fiecare debit de verificare eroarea relativă trebuie să se încadreze în limitele erorilor maxime tolerate specificate în tabelul de mai jos:

| Tabelul 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Debit, m3/h | Erori maxim tolerate, % |  |
|  | Verificarea iniţială | Verificarea periodică/ după reparare |
| Qmin ≤ Q ˂ 0,1Qmax | ±3,0 | de la -6,0 până la +3,0 |
| 0,1Qmax ≤ Q ≤ Qmax | ±1,5 | ±3,0 |

3) Pentru un contor cu conversie de temperatură, care indică numai volumul convertit, eroarea maxim tolerată a contorului creşte cu 0,5%.

XI. ÎNTOCMIREA REZULTATELOR VERIFICĂRII METROLOGICE

21. Rezultatele verificării metrologice se înregistrează într-un proces-verbal de verificare metrologică, forma recomandată a căruia este prezentată în Anexa la prezenta normă de metrologie legală.

22. În cazul, când mijlocul de măsurare legal este recunoscut ca utilizabil, se eliberează buletin de verificare metrologică conform RGML 12:2013.

23. În cazul când mijlocul de măsurare legal este recunoscut ca inutilizabil se eliberează buletin de inutilizabilitate conform RGML 12:2013.

| ANEXA Proces-verbal de verificare metrologică a contorului de gaz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Solicitantul Tipul contorului Producător Nr. de fabricaţie | ____________ ____________ ____________ ____________ | Denumirea etalonului Tipul etalonului Nr. de fabricaţie Nr. certificatului de etalonare ____ din _______________ | _____________ _____________ _____________ _____________ |
| Data efectuării verificării metrologice Condiţiile de mediu: - temperatura mediului ambiant - umiditatea relativă a aerului | _______°C; _______%. |  |  |
| Rezultatele verificării metrologice a contorului de gaz 1. Verificarea aspectului exterior ________________________________________________________ (se indică dacă corespunde sau nu corespunde) ________________________________________________________________________________________ 2. Determinarea erorii relative a contorului: |  |  |  |
| Debit, m3/h | Eroare relativă obţinută % | Eroare relativă tolerată, % |  |
| Qmax |  | ±3,0% |  |
| 0,2Qmax |  | ±3,0% |  |
| Qmin |  | de la -6,0% până la +3,0% |  |
| ________________________________________________________________________________________ (se indică dacă corespunde sau nu corespunde) ________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| Executant: ___________ (funcţia) Verificat: _____________ (funcţia) | _____________ (prenumele, numele) _____________ (prenumele, numele) | ________________ (semnătura) ________________ (semnătura) | ______________ (data) ______________ (data) |

__________
Ministerul Economiei şi Infrastructurii
Ordin nr.178 din 02.10.2017 cu privire la aprobarea normei de metrologie legală NML 3-09:2017 „Contoare de gaz cu membrană. Procedura de verificare metrologică” //Monitorul Oficial 411-420/2030, 24.11.2017