O R D I N

cu privire la aprobarea normei de metrologie legală NML 8-07:2017

„Contoare de energie electrică cu indicele de clasă A, B şi C.

Procedura de verificare metrologică”

nr. 199  din  10.10.2017

Monitorul Oficial nr.411-420/2033 din 24.11.2017

* * *

În temeiul art.5 alin.(3), art.6 alin.(3), art.13 alin.(3) din Legea metrologiei nr.19 din 4 martie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.100-105, art.190), pentru asigurarea uniformităţii, legalităţii şi exactităţii măsurărilor în domeniile de interes public pe teritoriul Republicii Moldova,

ORDON:

1. Se aprobă norma de metrologie legală NML 8-07:2017 „Contoare de energie electrică cu indicele de clasă A, B şi C. Procedura de verificare metrologică”, conform anexei la prezentul ordin.

2. Se abrogă documentele normative:

1) NM 8-01-99 „Verificarea metrologică a contoarelor electronice de energie electrică activă tip NP-02 ADD-ED 0.1F”, aprobat prin Hotărârea Departamentului Supraveghere Tehnică Standardizare şi Metrologie al Republicii Moldova nr.737-M din 10 mai 2000;

2) NM 8-02:2000 „Verificarea metrologică a contorului electronic pentru energie electrică de curent alternativ NP-03 ADD-ED 0.3/220.0”, aprobat prin Hotărârea Departamentului Supraveghere Tehnică, Standardizare şi Metrologie al Republicii Moldova nr.845-M din 11 decembrie 2000;

3) NM 8-04:2002 „Contoare pentru energia electrică de curent alternativ electronic tip NP-07 ADD-ED0.3. Procedura de verificare metrologică”, aprobat prin Hotărârea Departamentului Standardizare şi Metrologie al Republicii Moldova nr.1148-M din 1 august 2002;

4) NM 8-05:2002 „Contoare de energie electrică trifazate tip NP-05 T SM. Procedura de verificare metrologică”, aprobat prin Hotărârea Departamentului Standardizare şi Metrologie al Republicii Moldova nr.1148-M din 1 august 2002;

5) МИ 2158-91 „Contoare pentru energia electrică de curent alternativ electronice. Procedura de verificare metrologică”, aprobat prin Hotărârea nr.815-M din 24 octombrie 2000 al Departamentului Supraveghere Tehnică, Standardizare şi Metrologie al Republicii Moldova.

3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se plasează pe pagina web a Ministerului Economiei şi Infrastructurii.

4. Se pune în sarcina Institutului Naţional de Metrologie plasarea pe pagina sa web a prezentului ordin şi publicarea acestuia în revista de specialitate „Metrologie”.

| VICEPRIM-MINISTRU, |
| --- |
| MINISTRUL ECONOMIEI ŞI INFRASTRUCTURII | Octavian CALMÎC |
| Nr.199. Chişinău, 10 octombrie 2017. |  |

Anexa

la Ordinul Ministerului Economiei şi Infrastructurii

nr.199 din 10.10.2017

NORMĂ DE METROLOGIE LEGALĂ

NML 8-07:2017 „Contoare de energie electrică cu indicele de clasă A, B şi C.

Procedura de verificare metrologică”

I. OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE

1. Prezenta normă de metrologie legală stabileşte procedura de verificare metrologică a contoarele monofazate şi trifazate de energie electrică activă statice şi de inducţie cu indicele de clasă A, B şi C în reţele de curent alternativ, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr.1042 din 13.09.2016 „Cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal”. Se supun verificării metrologice contoarele de energie electrică care au fost aprobate ca model în conformitate cu documentele normative în domeniul metrologiei legale aplicabile şi cele care au fost introduse pe piaţă şi/sau date în folosinţă în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.408 din 16 iunie 2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare.

II. REFERINŢE

Legea metrologiei nr.19 din 4 martie 2016;

SM SR Ghid ISO/CEI 99:2012 „Vocabular internaţional de metrologie. Concepte fundamentale şi generale şi termeni asociaţi (VIM)”, aprobat prin Hotărârea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr.823-ST din 12 decembrie 2012;

RGML 12:2013 „Sistemul naţional de metrologie. Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare legale. Organizarea şi modul de efectuare”, aprobat prin Ordinul Ministerului Economiei nr.226 din 31 decembrie 2013;

Reglementarea tehnică privind punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.408 din 16 iunie 2015;

SM SR EN 50470-1:2010 Echipament pentru măsurarea energiei electrice (c.a). Partea 1: Prescripţii generale, încercări şi condiţii de încercare. Echipament de măsurare (clasa de exactitate A, B şi C), aprobat prin Hotărârea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr.489-ST din 27 decembrie 2010;

SM SR EN 50470-2:2010 Echipament pentru măsurarea energiei electrice (c.a). Partea 2: Prescripţii particulare. Echipamente electromecanice pentru măsurarea energiei active (clasa de exactitate A şi B), aprobat prin Hotărârea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr.528-ST din 16 martie 2011;

SM SR EN 50470-3:2010 Echipament pentru măsurarea energiei electrice (c.a). Partea 3: Prescripţii particulare. Contoare statice de energie activă (clasa de exactitate A, B şi C), aprobat prin Hotărârea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr.528-ST din 16 martie 2011.

III. TERMINOLOGIE

2. Pentru a interpreta corect prezenta normă de metrologie legală se aplică termenii conform Legii metrologiei nr.19 din 4 martie 2016, SM SR Ghid ISO/CEI 99:2012, SM SR EN 50470-1:2010, Hotărârea Guvernului nr.408 din 16 iunie 2015 cu următoarele completări:

Contor static – contor în care curentul şi tensiunea acţionează asupra unor elemente electronice pentru a produce un semnal de ieşire proporţional cu energia.

Contor de energie electrică activă – dispozitiv care măsoară energia electrică activă consumată într-un circuit începând din momentul în care valoarea indicată este zero. În funcţie de tehnica de măsurare aplicată, acesta poate fi utilizat în combinaţie cu un transformator pentru măsurare.

Constanta contorului – valoare care exprimă relaţia între energia electrică înregistrată de contor şi valoarea corespunzătoare indicată de un dispozitiv de control.

Indice de clasă:

1) ansamblul limitelor erorii în procente, în condiţii de referinţă, eroarea suplimentară în procente, datorată mărimilor de influenţă şi eroarea maximă tolerată în condiţii de funcţionare nominale, la care contorul trebuie să corespundă, sau;

2) ansamblul de valori ale variaţiei critice provocate de perturbaţii de lungă durată la care contorul trebuie să corespundă.

Abrevieri:

I – curentul electric care parcurge contorul

In – curentul de referinţă specificat pentru care a fost proiectat contorul conectat printr-un transformator

Ist – cea mai mică valoare declarată a lui I la care contorul înregistrează energia electrică activă la factorul de putere unitar (contoare polifazate cu sarcină echilibrată)

Imin – valoarea lui I peste care eroarea se situează în limitele erorilor maxime tolerate (EMT) (contoare polifazate cu sarcină echilibrată)

Itr – valoarea lui I peste care eroarea se situează în limitele celor mai scăzute EMT, corespunzând indicelui de clasă al contorului

Imax – valoarea maximă a lui I pentru care eroarea se situează în limitele EMT

U – tensiunea energiei electrice furnizate contorului

Un – tensiunea de referinţă specificată

f – frecvenţa tensiunii furnizate contorului

fn – frecvenţa de referinţă specificată

PF – factorul de putere = cosφ = cosinusul diferenţei de fază φ între I şi U

IV. CARACTERISTICI TEHNICE ŞI METROLOGICE

3. Prezenta normă de metrologie legală se aplică la contoarele monofazate şi trifazate de energie electrică activă statice şi de inducţie cu indicele de clasă A, B şi C în reţele de curent alternativ cu caracteristicile tehnice şi metrologice conform Reglementării tehnice privind punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.408 din 16 iunie 2015.

4. Tensiunea de referinţă standardizată este specificată în tabelul 1.

| Tabelul 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Contoare pentru | Valori standardizate, V | Valori excepţionale, V |
| Conectare directă | 230/400 | 220/380, 240/415 |
| Conectare prin transformatoare de tensiune | 100/√3 – 110/√3 | 200/√3 |

5. Curenţii standardizaţi şi domeniile de curent sunt specificaţi în tabelul 2 şi tabelul 3.

| Tabelul 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Contoare pentru | Valori standardizate, V | Valori excepţionale, V |
| Conectare directă | Itr | 0,5 – 1 – 1,5 – 2 |
|  | (Iref = 10 x Itr) | 5 – 10 – 15 – 20 |
| Conectare directă | Itr | 0,05 – 0,1 – 0,25 |
|  | In (= Iref) | 1 – 2 – 5 |
| Notă – Valoarea lui Iref este indicată pentru informare. |  |  |

Valorile lui Ist, Imin, Itr, In, şi Imax trebuie să se aleagă astfel încît următoarele relaţii sa fie satisfăcute:

| Tabelul 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicele de clasă | A | B | C |
| Pentru contoare cu conectare directă |  |  |  |
| Ist | ≤ 0,05 Itr | ≤ 0,04 Itr | ≤ 0,04 Itr |
| Imin | ≤ 0,5 Itr | ≤ 0,5 Itr | ≤ 0,3 Itr |
| Imax | ≥ 50 Itr | ≥ 50 Itr | ≥ 50 Itr |
| Pentru contoare cu conectare prin transformator |  |  |  |
| Ist | ≤ 0,06 Itr | ≤ 0,04 Itr | ≤ 0,02 Itr |
| Imin | ≤ 0,4 Itr | ≤ 0,2 Itr* | ≤ 0,2 Itr |
| In | = 20 Itr | = 20 Itr | = 20 Itr |
| Imax | ≥ 1,2 In | ≥ 1,2 In | ≥ 1,2 In |
| * Pentru contoare de inducţie cu indice de clasă B se aplică relaţia Imin ≤ 0,4 Itr |  |  |  |

6. Intervalele de tensiune şi de frecvenţă trebuie să fie cel puţin:

1) 0,9 ∙ U(n) <= U <= 1,1 ∙ U(n)

2) 0,98 ∙ f(n) <= f <= 1,02 ∙ f(n)

7. Limita superioară şi cea inferioară a temperaturii vor fi conforme cu cele din tabelul 4.

| Tabelul 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Limite de temperatură, °C |  |  |  |
| Valoarea limitei superioare de temperatură | 30 | 40 | 55 | 70 |
| Valoarea limitei inferioare de temperatură | 5 | -10 | -25 | -40 |

V. OPERAŢII DE VERIFICARE METROLOGICĂ

8. Volumul şi consecutivitatea efectuării operaţiilor în cadrul verificărilor metrologice, periodice şi după reparaţie, trebuie să corespundă tabelului 5.

| Tabelul 5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Denumirea operaţiei | Numărul punctului documentului de verificare metrologică | Obligativitatea efectuării verificării |
|  |  | periodică/după reparaţie |
| Verificarea aspectului exterior. Marcarea. | 21 | da |
| Verificarea mersului în gol. | 22 | da |
| Verificarea curentului de pornire. | 23 | da |
| Verificări de exactitate. | 24 | da |

9. Operaţiile de verificare metrologică se efectuează de către laboratoarele acreditate şi desemnate conform Legii metrologiei nr.19 din 4 martie 2016 pe domeniul respectiv, în cadrul Sistemului Naţional de Metrologie.

10. În cazul obţinerii rezultatului nesatisfăcător în timpul efectuării uneia din operaţii, verificarea metrologică se întrerupe şi rezultatul verificării se consideră negativ.

11. Perioada de verificare metrologică se stabileşte în conformitate cu prevederile Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal.

VI. MIJLOACE DE VERIFICARE METROLOGICĂ

12. La efectuarea verificării metrologice trebuie să se utilizeze etaloane de lucru etalonate, specificate în tabelul 6.

| Tabelul 6 |  |
| --- | --- |
| Denumirea etalonului de lucru sau a mijlocului de măsurare auxiliar | Caracteristicile necesare |
| Instalaţie de verificarea a contoarelor de energie electrică | Frecvenţa – 50 Hz; Curent/ Tensiune – sinusoidală, cu coeficientul de distorsiune nu mai mut de 5%; Abaterea valorii tensiunii de fază de la valoarea nominală – ± 1 %; Abaterea valorii curentului de fază de la valoarea nominală – ± 2 % Incertitudinea globală a instalaţiei de determinare a erorilor în condiţii de referinţă trebuie să fie cel mult 1/5 din eroarea maximă tolerată a contorului. |

13. Se admite utilizarea altor etaloane de lucru etalonate, ale căror caracteristici sunt analogice sau mai exacte decât cele indicate în tabelul 6.

VII. CERINŢE PENTRU CALIFICAREA VERIFICATORILOR METROLOGI

14. La efectuarea măsurărilor în timpul verificării metrologice şi prelucrării rezultatelor măsurării se admit persoane competente pe domeniul dat.

VIII. CERINŢE PRIVIND SECURITATEA

15. La efectuarea verificării metrologice trebuie să se respecte următoarele cerinţe:

1) încăperea în care vor avea loc verificările trebuie să corespundă normelor de siguranţă şi sanitare;

2) în timpul verificărilor trebuie de respectat normele de siguranţă referitoare la instalaţiile electrice şi cerinţele de siguranţă prescrise în documentaţia de exploatare a instalaţiei;

3) la efectuarea verificărilor se admit doar persoanele care am trecut instructajul şi cunosc cum să exploateze utilajul.

IX. CONDIŢII DE VERIFICARE METROLOGICĂ

16. Se supun verificării metrologice contoarele care au fost plasate pe piaţă în conformitate cu Reglementarea tehnică privind punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.408 din 16.06.2015.

17. În procesul de verificare se vor respecta condiţiile indicate în manualul de utilizare a mijloacelor de măsurare.

18. Efectuarea verificării contoarelor de energie electrică se va efectua cu utilizarea echipamentului indicat în tabelul 6.

19. În timpul efectuării verificării metrologice trebuie să se respecte următoarele condiţii:

- temperatura mediului ambiant, °C – de la 15 până la 25;

- umiditatea relativă, % – de la 45 până la 75;

- presiune atmosferică, kPa – de la 86 până la 106;

X. PREGĂTIREA PENTRU VERIFICAREA METROLOGICĂ

20. Mijloacele de măsurare vor fi pregătite pentru verificare în conformitate cu instrucţiunile de exploatare.

XI. EFECTUAREA VERIFICĂRII METROLOGICE

21. Verificarea aspectului exterior, marcarea. La efectuarea verificării aspectului exterior se va verifica corespunderea următoarelor cerinţe:

1) să fie prevăzut cu dispozitiv de afişare a cărui indicaţie să fie vizibilă pentru consumator, atunci când contorul este instalat în poziţia normală de funcţionare, specificată de producător;

2) să fie aplicate marcajele corespunzătoare;

3) existenţa schemei de conectare a contoarelor;

4) afişajul trebuie să aibă un număr suficient de cifre, astfel încât indicaţia acestuia să nu revină la valoarea sa iniţială atunci când energia electrică consumată în circuit corespunde unei funcţionări a contorului timp de 4.000 ore la I = I(max), U = U(n) şi FP= 1;

5) în timpul utilizării contorului trebuie să fie imposibilă aducerea la zero a indicaţiei privind energia electrică măsurată;

6) în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică a contorului, informaţia de măsurare trebuie să rămână disponibilă pentru citire timp de cel puţin 4 luni;

7) trebuie să fie protejate împotriva intervenţiilor neautorizate şi a degradării informaţiei;

8) orice contor trebuie să poarte următoarele inscripţii:

a) numele sau marca producătorului,

b) denumirea tipului,

c) marcajul de conformitate,

d) nr. de faze şi numărul de conductoare pentru care este indicat contorul,

e) nr. de serie şi anul de fabricaţie,

f) tensiunea de referinţă,

g) curentul de bază şi curentul maxim,

h) frecvenţa nominală,

i) constanta contorului,

j) indicele de clasă al contorului,

k) domeniul de temperatură de funcţionare specificat, pentru care este destinat contorul sau clasa de mediu,

l) pentru contoare cu clasă de protecţie II, semnul:

m) raportul sau rapoartele de transformare a transformatoarelor de măsură în cazul în care constanta contorului depinde de aceste rapoarte;

9) contorul nu trebuie să aibă deteriorări mecanice, care i-ar putea afecta capacitatea de funcţionare;

10) carcasa trebuie să deţină găuri pentru aplicarea marcajului de verificare metrologică.

Rezultatele verificării aspectului exterior vor fi calificate drept pozitive în cazul asigurării executării tuturor cerinţelor indicate în punctul respectiv. În cazul unor rezultate negative, efectuarea verificărilor este întreruptă.

22. Verificarea mersului în gol.

1) Verificarea mersului în gol a contoarelor statice se efectuează în următoarele etape:

a) circuitul de curent trebuie să fie deschis şi trebuie să se aplice o tensiune de 115% din tensiunea de referinţă;

b) durata minimă a verificării ∆t trebuie să fie:

Unde,

k – nr. de impulsuri emise de dispozitivul de verificare al contorului pe unitate de energie electrică;

m – este numărul elementelor de măsurare (numărul de faze);

U verificare – tensiunea de verificare în volţi;

Ist – este curentul de pornire.

c) când este aplicată tensiunea, circuitele de curent nefiind parcurse de nici un curent, ieşirea de verificare a contorului nu trebuie să producă mai mult de un impuls.

2) Verificarea mersului în gol a contoarelor de inducţie se efectuează în următoarele etape:

- valoarea curentului trebuie să fie de 0,01 Itr;

- factorul de putere egal cu 1;

- când contorul este alimentat la tensiunea de referinţă, factorul de putere este egal cu 1 şi curentul de încercare, conectat conform schemei de conexiune, rotorul (discul) nu trebuie să efectueze o rotaţie completă. Pentru mecanismul de integrare, aceste condiţii trebuie să fie aplicate numai pentru o singură rolă în mişcare.

23. Verificarea curentului de pornire.

1) Verificarea curentului de pornire a contoarelor se efectuează în următoarele etape:

a) contorul se conectează conform schemei de conexiune;

b) se aplică tensiunea de referinţă şi factorul de putere egal cu 1;

c) contorul trebuie să pornească şi să continue să înregistreze pentru valorile curentului de pornire indicate în tabelul 7;

d) pentru contoarele cu dispozitive de înregistrare cu role, verificarea nu trebuie efectuată cu mai mult de două role în mişcare;

e) dacă contorul este prevăzut pentru măsurarea energiei în ambele sensuri, trebuie să fie verificată pentru fiecare sens al energiei.

| Tabelul 7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contoare | Indice de clasă contor |  |  | Factor de putere |
|  | A | B | C |  |
| Conectare directă | 0,05 Itr | 0,04 Itr | 0,04 Itr | 1 |
| Conectare prin transformatoare de curent | 0,06 Itr | 0,04 Itr | 0,02 Itr | 1 |

24. Verificări de exactitate.

1) Verificarea exactităţii pentru contoarele monofazate sau trifazate de energie electrică activă statice trebuie să fie efectuate la punctele de încercare indicate în tabelul 8, în ordinea specificată în tabel, fără a aştepta atingerea stabilităţii termice între măsurări.

| Tabelul 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ordinea verificării nr. | Valoarea curentului la conectarea directă sau prin transformator | Factorul de putere | Aplicabil pentru contoare de tip | Sarcina aplicată (în cazul contoarelor trifazate) | Limita erorii tolerate pentru contoare cu indici de clasă, % |  |  |
|  |  |  |  |  | A | B | C |
| 1 | Imin | 1 | Monofazat şi trifazat | Simetrică | ±2,5 | ±1,5 | ±1,0 |
| 2 | Itr | 1 | Monofazat şi trifazat | Simetrică | ±2,0 | ±1,0 | ±0,5 |
|  |  | 0,5 L |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,8 C |  |  |  |  |  |
| 3 | Imax | 1 | Monofazat şi trifazat | Simetrică | ±2,0 | ±1,0 | ±0,5 |
|  |  | 0,5 L |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,8 C |  |  |  |  |  |
| 4 | Itr | 0,5 L | Trifazat | Monofazată a | ±3,0 | ±2,0 | ±1,0 |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Imax | 0,5 L | Trifazat | Monofazată a | ±3,0 | ±2,0 | ±1,0 |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Itr | 0,5 L | Trifazat | Monofazată b | ±3,0 | ±2,0 | ±1,0 |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Imax | 0,5 L | Trifazat | Monofazată b | ±3,0 | ±2,0 | ±1,0 |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Itr | 0,5 L | Trifazat | Monofazată c | ±3,0 | ±2,0 | ±1,0 |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Imax | 0,5 L | Trifazat | Monofazată c | ±3,0 | ±2,0 | ±1,0 |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Notă: a – Curentul trebuie să fie aplicat la una din faze. b – Curentul trebuie să fie aplicat la o fază diferită de a şi c. c – Curentul trebuie să fie aplicat la o fază diferită de a şi b. |  |  |  |  |  |  |  |

2) Verificarea exactităţii pentru contoarele monofazate sau trifazate de energie electrică activă de inducţie trebuie să fie efectuate la punctele de încercare indicate în tabelul 9, în ordinea specificată în tabel, fără a aştepta atingerea stabilităţii termice între măsurări.

| Tabelul 9 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ordinea verificării nr. | Valoarea curentului la conectarea directă sau prin transformator | Factorul de putere | Aplicabil pentru contoare de tip | Sarcina aplicată (în cazul contoarelor trifazate) | Limita erorii tolerate pentru contoare cu indici de clasă, % |  |
|  |  |  |  |  | A | B |
| 1 | Imin | 1 | Monofazat şi trifazat | Simetrică | ±2,5 | ±1,5 |
| 2 | Itr | 1 | Monofazat şi trifazat | Simetrică | ±2,0 | ±1,0 |
|  |  | 0,5 L |  |  |  |  |
|  |  | 0,8 C |  |  |  |  |
| 3 | Imax | 1 | Monofazat şi trifazat | Simetrică | ±2,0 | ±1,0 |
|  |  | 0,5 L |  |  |  |  |
|  |  | 0,8 C |  |  |  |  |
| 4 | 5Itr | 0,5 L | Trifazat | Monofazată a | ±3,0 | ±2,0 |
|  |  | 0,8 C |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Imax | 0,5 L | Trifazat | Monofazată a | ±3,0 | ±2,0 |
|  |  | 0,8 C |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 5Itr | 0,5 L | Trifazat | Monofazată b | ±3,0 | ±2,0 |
|  |  | 0,8 C |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Imax | 0,5 L | Trifazat | Monofazată b | ±3,0 | ±2,0 |
|  |  | 0,8 C |  |  |  |  |
| 8 | 5Itr | 0,5 L | Trifazat | Monofazată c | ±3,0 | ±2,0 |
|  |  | 0,8 C |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Imax | 0,5 L | Trifazat | Monofazată c | ±3,0 | ±2,0 |
|  |  | 0,8 C |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |
| Notă: a – Curentul trebuie să fie aplicat la una din faze. b – Curentul trebuie să fie aplicat la o fază diferită de a şi c. c – Curentul trebuie să fie aplicat la o fază diferită de a şi b. |  |  |  |  |  |  |

Eroarea de măsurare nu trebuie să depăşească limitele erorii tolerate pentru contoarele cu indicele de clasă specificat de către producător.

XII. ÎNTOCMIREA REZULTATELOR VERIFICĂRII METROLOGICE

19. Rezultatele verificării metrologice se înregistrează în proces-verbal de verificare metrologică, informaţia minimă care trebuie să o conţină este prezentată în Anexa A.

20. În cazul rezultatelor satisfăcătoare ale verificării metrologice se eliberează buletin de verificare metrologică conform RGML 12:2013.

21. În cazul rezultatelor nesatisfăcătoare ale verificării metrologice se eliberează buletin de inutilizabilitate conform RGML 12:2013.

| Anexa A Proces-verbal de verificare metrologică a contoarele monofazate şi trifazate de energie electrică activă statice şi de inducţie cu indicele de clasă A, B şi C în reţele de curent alternativ _________________________________________________ Denumirea instituţiei care efectuează verificarea Raport de verificare Nr.____ Data „___” ________________20 Tip contor _______________________________________________________________________________ Nr. şi anul de fabricare ____________________________________________________________________ Producător ______________________________________________________________________________ Solicitant ________________________________________________________________________________ Caracteristicile tehnice de bază: • Indicele de clasă _______________________________________________________________________; • Tensiunea nominală ___________________________________________________________________ V; • Curentul nominal ______________________________________________________________________ A; Instalaţia de verificare tip ______________ nr. de fabricare _______________________________________ nr. certificatului de etalonare________ din ______________ valabil până la __________________________ Rezultatele verificărilor: 1. Verificarea aspectului exterior. Marcarea ________________________________________________________________________________________ (se indică corespunde sau nu corespunde) 2. Verificări de exactitate |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ordinea verificării nr. | Valoarea curentului la conectarea directă sau prin transformator | Factorul de putere | Eroarea relativă, % | Limita erorii tolerate pentru contoare cu indici de clasă, % |  |  |
|  |  |  |  | A | B | C |
| Notă: Eroarea relativă nu trebuie să depăşească limita erorii tolerate. 3. Verificarea curentului de pornire ________________________________________________________________________________________ (se indică corespunde sau nu corespunde) 4. Verificarea mersului în gol ________________________________________________________________________________________ (se indică corespunde sau nu corespunde) |  |  |  |  |  |  |
| Verificatorul _________________ (Nume, Prenume) |  | __________________ (Semnătura) Data „_____” ______________ |  |  |  |  |

__________
Ministerul Economiei şi Infrastructurii
Ordin nr.199 din 10.10.2017 cu privire la aprobarea normei de metrologie legală NML 8-07:2017 „Contoare de energie electrică cu indicele de clasă A, B şi C. Procedura de verificare metrologică” //Monitorul Oficial 411-420/2033, 24.11.2017